Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- Laboratorijska oprema za nauku

oblikovanu po partijama, broj 3/14.

Pitanje:- Partija broj 5.

-Pan diameter: 80mm

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu sa prečnikom tasa ø85mm?

Odgovor:

- Ne.

Pitanje:- Partija broj 5.

Operating temperature: ±5 to 40̊C

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu sa opsegom radne temperature +10°C - +40°C, a što odgovara laboratorijskim uslovima upotrebe?

Odgovor: Ne.

Pitanje:- Partija broj 5.

Fully automatic calibration – built in calibration weight; PSC

Molimo za pojašnjenje: Šta označava skraćenica „PSC“?

Odgovor: perfect self calibration.

Pitanje:- Partija broj 5.

Clock -CAL function 
Molimo za pojašnjenje: Da li se pod ovom karakteristikom podrazumeva automatska kalibracija nakon isteka određenog vremena?

Odgovor:Kalibracija se vrsi u zadato vreme.

Pitanje:- Partija broj 5.

Windows direct function- direct data transfer to Excel or other Windows applications without any data communication software installation required

Molimo da razmotrite odustajanje od navedene karakteristike, obzirom da samo jedan proizvođač ispunjava ovu karakteristiku, a što značajno smanjuje broj ponuđača koji mogu ponuditi vagu. Pritom u specifikacijama nije tražen kabl za povezivanje vage sa računarom.

Odgovor:Zahtevana je ova karakteristika.

Pitanje:- Partija broj 5.

Automatic unit conversion.

Molimo za pojašnjenje: Dali se ova karakteristika odnosi na prikaz rezultata merenja u različitim mernim jedinicama?

Odgovor:Da to je to.

Pitanje:- Partija broj 5.

Power supply: Input : 100-250VAC, 47-63Hz, 0.3A/Output : 12VDC, 1A

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu sa adapterom napajanja 240VAC 50Hz / 12-16VDC 2,1A?

Odgovor:Da.

Pitanje:- Partija broj 5.

Gabaritne dimenzije 216×315×330 mm

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu gabaritnih dimenzija: 206 x 333 x 345 mm (ŠxDxV)?

Odgovor:Ne.

Pitanje:- Partija broj 5.

Dimenzije prostora za merenje:  visina 225 mm; duzina 155 mm; sirina bocnog otvora 130 mm

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu dimenzija prostora za merenje: 227 x 168 x 160 mm (VxŠxD)?

Odgovor:Ne.

Pitanje:- Partija broj 5.

Priblizna tezina 7 kg

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu mase 5,6kg?

Odgovor:Ne.

Pitanje:- Partija broj 6.

Tas 130 x 130 mm, nerdjajući čelik

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu dimenzija tasa 195x195mm?

Odgovor:Ne.

Pitanje:- Partija broj 6.

Eksterna kalibracija

Da li je prihvatljivo ponuditi vagu sa internom kalibracijom?

Odgovor:Ne.

Pitanje:- Partija broj 6.

Garantni rok: minimum 2 godine

Molimo za pojašnjenje ovog zahteva: Na drugom mestu u tenderskoj dokumentaciji se zahteva garancija za sve partije od minimum 12 meseci. Da li se samo za ovu partiju zahteva minimalni garancija od 24 meseca?

Odgovor:Da

Pitanje:- Partija broj 6.

Etaloniranje vage (dokaz sertifikat ISO 17025)

Molimo za pojašnjenje ovog zahteva: Dali je potrebno da se ponudi i etaloniranje ove vage, a kao dokaz dostavi ISO 17025 sertifikat akreditovane laboratorije koja će vršiti etaloniranje?

Odgovor:ISO sertifikat da je vaga etalonirana.

Pitanje:- Partija broj 2

Da li je prihvatljivo ponuditi vakum pumpu slećih karakteristka  protok 30L/minute sa maksimalnim vakumom od 200 mbara?

Odgovor:Ne.

У Београду, 05.12.2014.године.