Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za nauku

( laboratorijska oprema) oblikovanu po partijama, broj 3/15.

Pitanje:za partie 1,2,3

Prema Vašem pozivu za JN 3/15 Laboratorijska oprema za nauku , molimo Vas da tehničku specifikaciju za predmetna dobra definišete prema Vašim minimalnim potrebama, koja neće biti ograničena na jednog proizvođača.

U partijama 1 ,2 i 3 navedene su kompletne , detaljne tehničke karakteristike jednog proizvođača mešalica.

Korišćenjem kompletne tehničke specifikacije jednog proizvođača kršite Zakon o javnim nabavkama, član 72 , koji kaže da „Naručilac ne može da koristi niti da se poziva na tehničke specifikacije ili standarde koje označavaju dobra, usluge ili radove određene proizvodnje, izvora ili gradnje“. Takođe, favorizujući samo jednog proizvođača, a na taj način ograničavajući broj ponuđača predmetne opreme, kršite članove ZJN 10., 11. I 12. o obezbeđivanju konkurentnosti, transparentnosti i jednakosti ponuđača.

Napominjemo da na tržištu postoje i drugi proizvođači predmetne opreme koji mogu da obezbede ekvivalentnu opremu, ali ne i apsolutni ekvivalent kako je specifikacijom zahtevano iako je navedeno „ IKA ili ekvivalent“.

Molim Vas da tehničku specifikaciju za partije 1,2 i 3 definišete na način koji obezbeđuje neometano obavljanje rada i ključne funkcionalne zahteve koji bi se za konkretnu opremu odnosili na kapacitet mešanja, opseg brzina, tip propelera , opseg temperature i viskoznost rastvora.

Odgovor:Za partiju 1 bitne su sledece karakteristike

| Stirring quantity max. (H2O) | 25 l |
| --- | --- |
| Viscosity max.; 30000 mPas. |  |

koje mora da ispunjava taj uredaj.

Odgovor:Za partiju 2,3 navedene su specifikacije uredaja koji su nama neophodne sa minimalnim karakteristikama.

Pitanje:- Partija broj 5.

U konkursnoj dokumentaciji za partiju 5 ste naveli da je zapremina kupatila 1.8 l,

unutrašnje dimenzije L x W x H (mm): 150 x 140 x 100 i spoljašnje dimenzije L x W x H

(mm): 175 x 165 x 225.

Da li je prihvatljivo da ultrazvucno kupatilo ima radnu zapreminu od 1,75 L sa

unutrašnjim dimenzijama 151X137X100 mm?

Ukupna unutrašnja zapremina je 2,07 L.

Odgovor: Da prihvatljivo je.

У Београду, 09.04.2015.године.